# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

# КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# Кафедра геодезии

# ИЗУЧЕНИЕ НИВЕЛИРА

# Методические указания

# для студентов обучающихся по направлению «Строительство»

# Казань - 2011

Составители: З.Ф.Азизова, В.С.Боровских

УДК 528.48

ИЗУЧЕНИЕ НИВЕЛИРА. Методические указания для студентов обучающихся по направлению «Строительство». Методические указания соответствуют Государственному образовательному стандарту./ Казанский государственный архитектурно-строительный университет: Сост.: З.Ф.Азизова, В.С.Боровских. Казань, 2011,-12с.

Илл.4, Табл.2.

Рецензент: главный геодезист ООО « Растр» Н.М.Джепов

© Казанский государственный архитектурно – строительный университет, 2011 г.

Нивелирование – один из видов полевых геодезических измерений для определения превышений (разности отметок) между точками. С помощью нивелира и нивелирных реек выполняется геометрическое нивелирование. Геометрическое нивелирование заключается в непосредственном определении разности высот двух точек с помощью горизонтального визирного луча, получаемого прибором – нивелиром.

Нивелиром выполняют различные геодезические работы: нивелирование трассы, нивелирование поверхности, передачу отметок на монтажные горизонты, проверку горизонтальности перекрытий и др.

Методическое указания «Изучение нивелира» рекомендуются в помощь студентам при выполнении лабораторных работ по работе с прибором. В указаниях рассматриваются следующие вопросы: классификация нивелиров; устройство нивелиров и нивелирных реек; методика измерений превышений на станции технического нивелирования; поверки и юстировки нивелиров.

1. Классификация нивелиров.

Нивелиры классифицируются по точности и по конструкции. По точности нивелиры выпускают:

- высокоточные – нивелир Н-05 имеет погрешность не более 0.5мм на 1км хода;

- точные – нивелиры Н-3, Н-3Л, Н-3К, Н-3КЛ – дают погрешность не более 3мм на 1км хода;

-технические – нивелиры Н-5, Н-10, Н-10КЛ – не более 10мм на 1км хода.

По конструкции нивелиры всех типов выпускаются в двух исполнениях: с цилиндрическим уровнем и с компенсатором. Если нивелир с компенсатором, к названию прибора добавляется буква «К», например, Н-3К.

Часть моделей нивелиров выпускается с лимбом для измерения горизонтальных углов; в этом случае к названию прибора добавляется буква «Л», например, Н-3КЛ.

Выпускались нивелиры 2,3 и 4-ого поколений. Цифра, стоящая перед обозначением марки прибора, указывает номер улучшенной модификации базовой модели, например, 4Н-5Л. Нивелиры 2, 3, 4 поколений имеют зрительную трубу прямого изображения.

Все перечисленные выше нивелиры относятся к оптическим приборам. В настоящее время выпускаются и находят широкое применение лазерные и цифровые (электронные) нивелиры. Тем не менее, наиболее широко используется на строительной площадке нивелир базовой модели Н-3, поэтому в дальнейшем рассмотрим его устройство и работу с ним.

3

2. Устройство нивелира и нивелирных реек.

2.1 Нивелиры с цилиндрическими уровнями

Рассмотрим устройство нивелиров с цилиндрическими уровнями на примере нивелира Н-3 (рис 1,а).

4

4

4

а                                          б

а)                               Рис.1                                  б)

а) - основные части нивелира Н-3;

б)- поле зрения зрительной трубы нивелира Н-3

Н-3 – точный нивелир с цилиндрическим уровнем и элевационным винтом. Верхняя вращающаяся часть состоит из зрительной трубы (1), жестко скрепленного с трубой цилиндрического уровня, круглого

уровня (5), закрепительного (3) и наводящего (4) винтов  трубы и элевационного винта (6).

Нижняя часть состоит из подставки с тремя подъемными винтами (трегер) и прижимной пластины. Прибор приводится в рабочее положение вращением подъемных винтов трегера по круглому уровню.

Зрительная труба представляет собой телескопическую систему, состоящую из объектива, фокусирующей линзы (кремальера), сетки нитей и окуляра. Изображение концов пузырька цилиндрического уровня с

4

помощью системы призм передается в поле зрения зрительной трубы (рис.1,б). Пузырек цилиндрического уровня приводится на середину элевационным винтом (6). Резкость изображения нивелирной рейки достигается вращением винта (2) фокусирующей линзы. Затем снимается отсчет по рейке (на рис. 1, а, отсчет 1250).

2.2. Нивелиры с компенсаторами

Нивелиры с компенсаторами углов наклона называются самоуста-

навливающимися. Компенсация углов наклона визирной оси или автоматическое приведение ее в горизонтальное положение у таких нивелиров происходит за счет автоматического поворота компенсатора

оптической  системы.   У нивелира Н-3К, например, диапазон   работы

компенсатора 16'. Устанавливают нивелир в рабочее положение подъем-

ными винтами по круглому уровню. Затем  наводят трубу на рейку

вначале от руки, затем наводящим винтом и снимают отсчет по рейке.

Основные технические характеристики рассмотренных нивелиров приведены в табл. 1.

Техническая характеристика приборов.                                        Таблица 1

| Технические характеристики | Н-3 | Н-3К |
| --- | --- | --- |
| Увеличение зрительной трубы 31.5х 30х Коэффициент нитяного дальномера 100 100 Наименьшее расстояние визированием, м 1.0 2.0 Цена деления круглого уровня, угловая 10 10 минута Цена деления цилиндрического уровня, 15 - угловая секунда Диапазон работ компенсатора, угловая - ±16 минута Масса нивелира, кг 2.0 1.8 |

2.3. Нивелирные рейки

Нивелирные рейки изготавливаются из деревянного бруска двутаврового сечения толщиной 2-3 см, длиной 4м, 3м, 1.5м. 1.2м и короче, складные и цельные (рис.2,а). Основная шкала (черная сторона) состоит из чередующихся черных и белых сантиметровых делений. Счет делений ведут от нуля, совмещенного с основанием рейки, называемого «пяткой». На дополнительной шкале (красная сторона) начальный отсчет выражается определенным числом. Разность отсчетов по основной и дополнительной шкалам рейки должна оставаться всегда постоянной, что служит контролем правильности снятия отсчетов по рейке на станции.

5

В комплект нивелира с прямой трубой входят рейки с прямыми надписями.

Для удобства и  быстроты установки нивелирные рейки иногда снабжают круглыми уровнями. Рейки маркируют так: например, РН-10П-3000С, что означает, что эта рейка нивелирная, со шкалой деления 10мм, прямой надписью цифр, длиной 3000мм, складная.

При производстве нивелирования I и II классов используются штриховые инварные рейки (рис.2,б).

Во время работы рейки ставят на башмаки (рис.2.г), костыли (рис.2,в)

или  деревянные колья.

Рис.2

а – рейка РН-10;

б – инварная рейка РН-05 в поле зрения трубы;

в – костыль;

г -- башмак

6

3.Методика измерения превышения на станции технического нивелирования

Техническое нивелирование выполняется способом «из середины» (рис.3,а), т.е. нивелир устанавливается посередине между точками, разность «плеч» не должна превышать 10м.

При установке штатива необходимо головку штатива установить горизонтально, на высоте груди наблюдателя. Ось вращения нивелира приводится в отвесное положение по круглому уровню с помощью подъемных винтов подставки. Устанавливают трубу по глазу: вращением головки окуляра добиваются резкого изображения сетки нитей. Затем трубу наводят на рейку и вращением винта кремальеры добиваются четкого изображения рейки.

Вращением элевационного винта точно совмещают изображения концов пузырька в поле зрения трубы, приводя уровень  «в контакт» (рис.1,б).

В этот момент, пользуясь средней горизонтальной нитью, снимают отсчет по рейке. Дециметры считывают по надписям на рейке, сантиметры определяют по числу делений рейки, а миллиметры оценивают на глаз. На рис. 1,б  отсчет по рейке 1250мм.

Рис.3

а –способ нивелирования «из середины»;

б – способ нивелирования «вперед»

7

Отсчеты снимают и записывают в журнал технического нивелирования в следующем порядке:

1) отсчет по черной стороне задней рейки ач;

2) отсчет по черной стороне передней рейки вч;

3) отсчет по красной стороне передней рейки вк;

4) ) отсчет по красной стороне задней рейки ак;

Превышения выполняются по красной и черной сторонам реек, как разность отсчетов «задние» минус «передние»:

hк=ак-вк

hч=ач -вч

Контроль правильности измерений на станции заключается в том, что

превышения, полученные по красным и черным отсчетам, не должны  отличаться более, чем на 5 мм, т.е.

│ hч –hк│≤  5мм.

Пример записи в журнале технического нивелирования показан в табл. 2.

Отметка  точки В вычисляется алгебраическим сложением отметки точки А, которая дана в метрах, со средним превышением, которое дано в мм. При вычислениях превышение в мм необходимо перевести в метры.

Журнал технического нивелирования.                                            Таблица 2

| №№ст. | №№т | Отсчеты по рейке | Превышения | Ср.превыш. | Г.И. | Отметки точек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задн. | Перед. | Пром. | + | -- | + | -- |  |  |
| 1 | А В | 1218 5900 | 1447 6131 |  |  | 229 231 |  | 230 |  | 33.456 33.226 |

8

4.Поверки и юстировки нивелиров

При подготовке  нивелира к работе  выполняют следующие поверки: 1. Поверка правильности установки круглого уровня; 2. Поверка правильности установки сетки нити; 3. Поверка нивелира на главное условие.

Рис.4.Поверки нивелира:

а,б,в—схема расположения осей;

г- положение нивелира при поверке главного условия;

д- положения пузырька круглого уровня.

1-ая поверка. Условие поверки: ось круглого уровня UU должна быть параллельна оси вращения JJ нивелира (рис. 4,а  и 4,д).

Вращением трех подъемных винтов трегера пузырек круглого уровня приводят на середину. Затем верхнюю часть нивелира поворачивают на

180о. Если при этом пузырек остается в центре, то поверка выполнена. При смещении пузырька более, чем на 1.5 деления, выполняют юстировку: действуя исправительными винтами уровня смещают пузырек в сторону нуль - пункта на половину отклонения. На вторую половину отклонения пузырек смещается подъемными винтами.

2-ая поверка. Условие поверки: горизонтальная нить сетки АА должна быть перпендикулярна оси вращения JJ нивелира(рис.4,б).

Наводят трубу нивелира на рейку на расстоянии 20-30м левым концом средней горизонтальной нити и снимают отсчет по рейке. Немного

повернув трубу, наводят на рейку правый конец средней горизонтальной

9

нити и снимают отсчет по рейке. Если отсчеты различаются, требуется юстировка сетки нитей. Для этого ослабляют закрепительные винты окуляра к зрительной трубе и поворачивают окуляр с сеткой нитей в нужную сторону.

3-тья поверка. Поверка нивелира на главное условие. Условие поверки:   визирная ось VV зрительной трубы должна быть параллельна оси цилиндрического уровня  UU (для нивелиров с цилиндрическим уровнями рис.4,в).

Поверка производится двойным нивелированием линии длиной 50-75м – способом «из середины» и способом «вперед». На концах линии АВ на колья устанавливают рейки. Установив нивелир на равных расстояниях от реек, берут отсчеты α1 по задней и  b1 по передней рейкам. Эти отсчеты   α1  и b1 отличают от правильных  α1пр  и     b1пр на одну и ту же ошибку Δ1 (рис.4,г). Превышение  подсчитывается:

h1=α1 - b1 = (α1пр + Δ1) – (b1пр + Δ1) = α1пр - b1пр.

Превышение, найденное способом из середины получается правильным, т.к. ошибка Δ1 исключается.

Затем эти же точки нивелируются способом «вперед», когда нивелир устанавливается за задней рейкой на расстоянии 2-3 метра (рис. 4,г). Берутся отсчеты по ближней точке b2 и дальней рейке а2. Отсчет b2 практически безошибочный из-за малости расстояния от нивелира до рейки, т.е. b 2 =  b 2пр; отсчет а2 содержит ошибку x, т.е. а2= а2пр + x .

Превышение

h2 =  α2 - b2 = (α2пр + х) – b2пр = (α2пр – b2пр) + x.

Можно считать, что h1=  α1пр – b1пр = α2пр – b2пр, потому

h2= (α2пр – b2пр ) + x = h1  +  x.

Сравниваем превышения, найденные способом «из середины» и способом «вперед»

h1 -  h2 = x.

Если | x | ≤ 4мм, то главное геометрическое условие выполняется.

Если это условие не выполняется, то требуется юстировка.

Для выполнения юстировки предвычисляют правильный отсчет на дальнюю рейку

а2пр = а2 - x.

Вращением элевационного винта устанавливают среднюю

10

горизонтальную нить на этот предвычисленный отсчет а2пр, при этом пузырек цилиндрического уровня сойдет с нуль-пункта. Ослабив боковые

исправительные винты цилиндрического уровня, вертикальными исправительными винтами добиваются «контакта» изображений концов пузырька уровня.

Для нивелиров с компенсатором (Н-3К, Н-10КЛ и т.д.) поверка главного условия  выполняется так же, а юстировка производится вращением исправительных винтов сетки нитей путем ее перемещения вверх или вниз.

Нивелир с компенсатором не должен иметь недокомпенсации . Приведя нивелир в рабочее положение по круглому уровню и взяв отсчет по рейке, установленной в 40-50м, поворачивают один из подъемных винтов, расположенном в направлении рейки. Если в течение 1-2с первоначальный отсчет восстановится, это свидетельствует о нормальной работе компенсатора. В случае невыполнения условия, его необходимо сдать в мастерскую по ремонту геодезических приборов.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что измеряет нивелир?

2. Для чего служит цилиндрический уровень при зрительной трубе нивелира?

3. Для чего применяется в нивелире компенсатор?

4. Как устроены рейки?

5. Как производится поверка круглого уровня?

6. Какое главное условие предъявляется к нивелиру?

7. Порядок производства поверки главного условия нивелира Н-3?

8. Последовательность снятия отсчетов по рейкам на станции технического нивелирования?

9. Как вычисляется превышение?

10. В чем заключается контроль правильности измерения на станции технического нивелирования?

Рекомендуемая литература.

1. Г.А.Федотов. Инженерная геодезия.- М.: Высшая школа, 2007.

2. Д.Ш.Михелев. Инженерная геодезия.- М.: Академия, 2004.

11